血液中乙醇的测定

顶空气相色谱法

2016-9-22发布

2016-9-22实施

司法鉴定技术规范

SF/Z JD0107001——2016

中华人民共和国司法部司法鉴定管理局

发 布

目    次

前言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 原理	1

4 试剂和材料	1

5 仪器	1

6 测定步骤	2

7 结果计算	3

附录A （资料性附录） 乙醇对照品和内标气相色谱图	4

附录B （资料性附录） 校准曲线	5

- 前    言

本技术规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本技术规范的附录A和附录B为资料性附录。

本技术规范由司法部司法鉴定科学技术研究所提出。

本技术规范由司法部司法鉴定管理局归口。

本技术规范起草单位：司法部司法鉴定科学技术研究所。

本技术规范主要起草人：卓先义、刘伟、向平、沈保华、卜俊、马栋、严慧。

本技术规范所代替规范的历次版本发布情况为：SF/Z JD0107001——2010。

- 血液中乙醇的测定

- 顶空气相色谱法

  - 范围

本技术规范规定了血液中乙醇的顶空气相色谱测定方法。

本技术规范适用于血液中乙醇的定性及定量分析。

本技术规范的方法检出限为0.01mg/mL；定量下限为0.05mg/mL。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本技术规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696：1987，MOD）

GA/T 122  毒物分析名词术语

  - 原理

本法利用乙醇的易挥发性，以叔丁醇为内标，用顶空气相色谱火焰离子化检测器进行检测，经与平行操作的乙醇对照品比较，以保留时间进行定性分析；以峰面积为依据，用内标法定量。

  - 试剂和材料

除另有说明外，水为GB/T 6682规定的二级水。

    - 乙醇

色谱纯。

    - 乙醇标准溶液

精密称取适量乙醇，用水配成10.0mg/mL乙醇标准储备溶液。储备液在冰箱中冷藏密闭保存，有效期为6个月。试验中所用其它浓度的标准溶液均从上述储备液稀释而得，在冰箱中冷藏密闭保存，有效期为3个月。

    - 叔丁醇

色谱纯。

    - 叔丁醇溶液

精密称取适量叔丁醇，用水配成5.0mg/mL叔丁醇储备液。储备液在冰箱中冷藏密闭保存，有效期为12个月。将储备液用水稀释，得40.0μg/mL叔丁醇内标工作液，在冰箱中冷藏密闭保存，有效期为6个月。

  - 仪器

    - 气相色谱仪

配火焰离子化检测器（FID）。

    - 顶空进样器

配1mL定量进样环。

    - 样品瓶

10mL，顶空自动进样器用。

    - 硅橡胶垫

    - 铝帽

    - 密封钳

    - 精密移液器

    - 自动稀释仪

  - 测定步骤

    - 样品处理

用精密移液器或自动稀释仪取待测血液0.10 mL及0.50 mL 40.0μg/mL 叔丁醇内标工作液，加入样品瓶内，盖上硅橡胶垫，用密封钳加封铝帽，混匀。

    - 测定

      - 顶空气相色谱测定参考条件

a） 色谱柱（1）：DB-ALC1（30m0.32mm1.8m）石英毛细管柱或相当者；

柱温：恒温40C；

色谱柱（2）：DB-ALC2（30m0.32mm1.2m）石英毛细管柱或相当者；

柱温：恒温40C；

b） 载气：氮气，纯度≥99.999%，流速8mL/min；

c） 进样口温度：150C；

d） 检测器温度：250C；

e） 加热箱温度：65C；

f） 定量环温度：105C；

g） 传输线温度：110C；

h） 气相循环时间：3.5min；

i） 样品瓶加热平衡时间：10.0min；

j） 样品瓶加压时间：0.10min；

k） 定量环充满时间：0.10min；

l） 定量环平衡时间：0.05min；

m） 进样时间：1.00min。

      - 定性测定

样品溶液按照顶空气相色谱测定条件测定，以叔丁醇为内标，记录色谱峰的保留时间。将待测样品色谱峰的保留时间与乙醇标准对照品的保留时间比较，相对误差在2%内，空白对照样品内标物色谱峰正常而无乙醇的色谱峰，一般可以认为待测样品中含有乙醇；必要时，选择不同的色谱条件或用气相色谱-质谱法确证。如果内标物色谱峰正常，而无乙醇的色谱峰时，可认为检验结果为阴性。乙醇对照品和内标气相色谱图，参见附录A。

      - 定量测定

本方法采用内标法－校准曲线法或内标法－单点校正法定量测定。

6.2.3.1  内标法－校准曲线法

采用内标-校准曲线法测定（见附录B）。将乙醇对照品溶液进样，以乙醇和内标峰面积比为纵坐标，乙醇对照品工作溶液浓度为横坐标绘制标准曲线，用标准曲线对待测样品进行定量，所测样品中乙醇的浓度值应在线性范围内。

6.2.3.2  内标法－单点校正法

待测血液样品乙醇浓度在标准溶液浓度的±30%内可用单点法定量。

    - 平行试验

按以上步骤对同一待测样品进行平行试验。

单柱单检测器两份样品测定结果按两份样品的平均值计算，双样相对相差不得超过10％（有凝血块的血样不超过15％）。双样相对相差按式（1）计算：

| C1 - C2|

双样相对相差（%） =   100     ………………………………（1）

C

式中：

C1、C2两份样品平行定量测定的结果；

C 两份样品平行定量测定结果的平均值(C1+C2)/2。

双柱双检测器两份样品测定结果的相对标准偏差RSD（%）若不超过5％时（有凝血块的血样不超过10%），结果按两份样品结果的平均值计算。

  - 结果计算

血液中乙醇浓度测定采用内标法－校准曲线法定量或按式(2)计算：

A Ai′c

C =          …………………………………（2）

A′Ai

式中：

C血液样品中乙醇浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)；

A血液样品中乙醇的峰面积；

A′标准溶液中乙醇的峰面积；

Ai′标准溶液中内标物的峰面积；

Ai血液样品中内标物的峰面积；

c标准溶液中乙醇浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL)。

- （资料性附录）
乙醇对照品和内标气相色谱图

A.1 按色谱柱（1）条件得乙醇对照品和内标气相色谱图，见图A.1。

乙醇 (1.43)

叔丁醇(2.09)

图A.1 按色谱柱（1）条件得的乙醇对照品和内标气相色谱图

A.2 按色谱柱（2）条件得乙醇对照品和内标气相色谱图，见图A.2。

乙醇 (1.51)

叔丁醇(2.03)

图A.2 按色谱柱（2）条件得的乙醇对照品和内标气相色谱图

- （资料性附录）
校准曲线

配制乙醇浓度为0.10、0.20、0.50、0.80、1.00、2.00、3.00mg/mL的水溶液，按6.1和6.2项下分析，每一浓度点取2份，以乙醇与内标叔丁醇的峰面积比对乙醇浓度做标准曲线。

66按色谱柱（1）条件测得的标准曲线方程为 X = 1.0761 C - 0.0162（r = 0.9997），按色谱柱（2）条件测得的标准曲线方程为 X = 1.0655 C - 0.0177（r = 0.9997）。式中X为乙醇与叔丁醇的峰面积比值，C为乙醇工作溶液浓度(mg/mL)。